# INFORME  DE  EVALUACION  TÉCNICA

INVITACIÓN A COTIZAR No 074 DE 2006 DE HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON DESTINO AL GRUPO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES CERAMICOS – CYTEMAC DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Fecha:  4 de octubre de 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA Y DOTACIONES GES LTDA

Verificación de especificaciones técnicas:

A continuación se presenta un cuadro-resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| ## REQUERIMIENTOS MINIMOS* | MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA | DOTACIONES GES LTDA |
| --- | --- | --- |
| Horno para laboratorio que permita una temperatura de tratamiento hasta 1600 grados centígrados | Temperatura máxima 1600 °C | Rango de temperatura entre 80-1700°C llegando a 1600°C en aproximadamente 40 minutos |
| Con capacidad mínima de 3 litros | No especifica | Capacidad 3.5 Litros |
| que posea un controlador de temperatura, con mínimo ocho (8) rampas de calentamiento | Control automático on-off doble display, salida a relé, entrada a termocupla, válvula solenoide, bobina, transformador de ignición bujía, pilotos, caja de control, ocho (8) rampas de temperatura y sostenido | Control digital de temperatura tipo C1 programable (almacena un programa de 8 segmentos) |
| con barras de SiC como fuentes calefactoras | Quemadores atmosféricos de alta presión (horno a gas que utiliza gas natural o propano) | Elementos de calentamiento en “molybdenum disilicide o Kanthal super 33” |

* Ver adendo N° 01 del día 03 de octubre de 2006

MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA no indica capacidad del horno y la fuente calefactora está constituida por quemadores atmosféricos de alta presión (horno a gas) no por barras de SiC que es lo que exige la invitación a cotizar 074. Por lo tanto no es admisible para calificación por no cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la invitación a cotizar 074.

Por otro lado, la firma DOTACIONES GES LTDA cumple con la mayoría de los requerimientos mínimos salvo que las fuentes calefactores que utiliza el horno son elementos de “molybdenum disilicide o Kanthal super 33” y no barras de SiC como lo exige la invitación a cotizar 074. Por lo tanto no es admisible para calificación por no cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la invitación a cotizar 074.

Propuesta económica:

Las propuestas económicas de los ofertantes cumplen con los requisitos exigidos:

| ## OFERTA ECONOMICA | MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA | DOTACIONES GES LTDA |
| --- | --- | --- |
|  | $33.617.223 | USD 12.650 |

Monedas de las Propuestas: PESO COLOMBIANO y DOLARES AMERICANOS, respectivamente.

Presupuesto Oficial:  Los dos (2) ofertantes presentaron sus propuestas por debajo del valor presentado como presupuesto oficial, que es de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($35’567.224.oo) presupuesto total  incluido IVA

Verificación de experiencia: Se otorgará VEINTE (20) puntos al proveedor que acredite la experiencia requerida en el numeral 4.1.6 los términos de la presente invitación a cotizar.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes sea cierta y este acorde con la experiencia, conocimiento técnico y los precios del mercado.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso

MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA Presenta copia de certificado expedido por la ALCALDIA MUNICIPAL SAN PABLO UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS por $56’850.200 según contrato N° 01-07-06 (incubadora, horno, floculador, vidrieria y reactivos) y copia de contrato de suministro con LA COOPERATIVA NACIONAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL “COOPMUNICIPAL” por $30’711.000 (sulfato de aluminio tipo B, turbidímetro portátil R-O-1000 NTU, cilindros de cloro gaseoso, fotocolorímetro digital para cloro libre y total marca HACH, pHmetro portátil pH-MV, kit para determinación de alcalinidad, kit para determinación de dureza, kit para determinación de cloruros, kit para determinación de hierro total y kit colorímetro digital portátil modelo Hazan).

DOTACIONES GES LTDA.  Presenta Copia del contrato N° 413851 con Empresa Colombia de Petróleos ECOPETROL por valor de $ 23’000.000 (mufla de mesa para laboratorio marca Barnstead/Thermolyne serie F48000 mod.). Copia de constancia de orden de compra N° 5023806 de C.I. SUPER ALIMENTOS por $17’547.092 (un (1) horno de vacio modelo 5861 marca Napco/precisión  y una (1) bomba de vacio modelo D – 150) y copia de una certificación expedida por LA COORDINACION ADMINSITARTIVA DEL C.I. TIBAITATA por una compra de $70’736.517.06 a través de una orden de compra del 18 de diciembre de 2004 N° 1-cont 009 C y acta de entrega el 14 de julio de 2005 (ultracongelador -86°C Nuaire 17.2 pies, ultracongelador -86°C Nuaire 13.4 pies, bloque modular DRI-BATH 2001 LAB-LINE, 20 raquetas de inventario 16 puestos y 10 paquetes criogénicas para viales 1.5).

GARANTIAS Y SOPORTE POSVENTA

MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA. La propuesta indica garantía por un (1) año, por defectos de fabricación.

DOTACIONES GES LTDA.  La propuesta indica instalación y mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía de la fábrica (1 año); vencidas las garantías, ellos ofrecen contratos de mantenimiento.

CALIFICACION

Las propuestas no cumplen con los requerimientos mínimos.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ-PÁEZ